## 封面
校 准 证 书
CALIBRATION CERTIFICATE
|  |  | 证 书 编 号： |  |  | HXN2013
CERTIFICATE No.
| 计量器具名称 |  |  | 碳硫分析仪
| DESCRIPTION |  |  | Carbon-Sulfur Analyzer
型号/规格
MODEL/TYPE
| 制造厂 |  |  | 钢研纳克检测技术有限公司
MANUFACTURER
| 出厂编号 |  |  | /
MANUFACTURE No.
设备编号
SERIAL No.
客户名称
CUSTOMER
客户地址
ADDRESS
批 准 人
APPROVER
核 验 人
INSPECTOR
校 准 人
CALIBRATER
| 校 准 日 期 |  |  | 2015 | 年 | 2 |  | 月 | 12 | 日
| CALIBRATED DATE |  |  |  | YEAR |  |  | MONTH |  | DAY
| 建议再校准日期 |  |  | 2016 | 年 | 2 |  | 月 | 13 | 日
| DUE CALIBRATED DATE |  |  |  | YEAR |  |  | MONTH |  | DAY
地址：北京市海淀区高粱桥斜街13号 （钢铁研究总院分析测试研究所）
Address：No.13，Gaoliangqiao Xiejie，Haidian District，Beijing，China（NACIS）
电话（Tel）：010-62182413，010-62182752 传真（Fax）：010-62182752
邮箱（E-Mail）：calibration@ncschina.com 邮编（Post code）：100081

## 第1页
证 书 编 号： HXN2013
CERTIFICATE No.
中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号：
CHINA NATIONAL ACCREDITATION SERVICE FOR CONFORMITY ASSESSMENT LABORATORY ACCREDITION CERTIFICATE:
No.CNAS L0272
计量标准证书编号：
CERTIFICATE NO.:
[2007] 国 量标 冶金 证字 第 009 号
本次校准所使用的计量器具：
STANDARD OF MEASUREMENT USED IN THE CALIBRATION:
碳硫含量标准物质
GBW(E)010160，GBW(E)010161，GBW(E)010165。
计量标准器不确定度：
UNCERTAINTY OF THE REFERENCE MATERIAL :
C：S = 0.012%；S：S= 0.002%
校准所依据的技术文件：
REFERENCE DOCUMENTS FOR THE CALIBRATION:
中华人民共和国计量检定规程JJG395-1997《定碳定硫分析仪》。
溯源性说明：
STATEMENT OF TRACEABILITY:
本次校准所使用的标准可溯源至国家基准。
校准地点，环境条件：
LOCATION AND AMBIENT CONDITIONS FOR CALIBRATION:
地点（LOCATION）：
温度（TEMPERATURE）： 24 ℃
湿度（MOISTURE）： 46 %RH
注： 1.本结果仅对所校准样品有效。
These results apply only to the calibrated sample
2.证书未经本实验室批准，不得部分复印。
This verification can’t be partly copied without authorization.
NACIS/D ZS M01:2013 第 2 页 共 3 页

## 第2页
证 书 编 号： HXN2013
CERTIFICATE No.
校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION
1.外观检查:良好
第 2 页 共 3 页 | 2.仪器示值误差
将仪器调整到正常工作状态,测量碳硫含量已知的标准物质,结果如下:
|  | 标准物质 | GBW(E)010160 |  | GBW(E)010161 |  | GBW(E)010165
|  | 分析元素 | C | S | C | S | C | S
|  | 标准值/% | 4.02 | 0.026 | 0.096 | 0.014 | 0.686 | 0.040
|  | 测量平均值/% | 4.03 | 0.024 | 0.097 | 0.013 | 0.689 | 0.041
|  | 示值误差/% | 0.01 | -0.002 | 0.001 | -0.001 | 0.003 | 0.001
3.测量重复性
对碳硫含量已知的标准物质连续测量7次,结果如下:
测量值(C/%): 0.0721,0.0725,0.0723,0.0727,0.0730,0.0725,0.0725
平均值:0.0725%, 相对标准偏差:0.39%
测量值(S/%):0.0735,0.0731,0.0720,0.0721,0.0717,0.0714,0.0723。
平均值:0.0723%, 相对标准偏差:1.04%
4.分析时间：< 1 min 。
该仪器校准时未经任何调修，符合JJG395-1997《定碳定硫分析仪计量检定规程》的要求。
校准结果不确定度的描述(示值误差）:
UNCERTAINTY OF CALIBRATION:
C：Urel = 0.76%； S: Urel =2.7% ( k = 2 )
敬告：
1．仪器修理后，请立即进行校准。
2．在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。
3．为确保被校准仪器技术指标的准确可靠，通常情况下应每1年校准一次。
备注：
NOTE：
NACIS/D ZS M01:2013 第 3 页 共 3 页