## 封面
校 准 证 书
CALIBRATION CERTIFICATE
|  |  | 证 书 编 号： |  |  | HXN2013
CERTIFICATE No.
| 计量器具名称 |  |  | 氧氮分析仪
| DESCRIPTION |  |  | Oxygen-Nitrogen Analyzer
| 型号/规格 |  |  | ON-3000
MODEL/TYPE
| 制造厂 |  |  | 钢研纳克检测技术有限公司
MANUFACTURER
| 出厂编号 |  |  | /
MANUFACTURE No.
| 设备编号 |  |  | 3111448398
SERIAL No.
| 客户名称 |  |  | 宣化钢铁集团有限责任公司
CUSTOMER
客户地址
ADDRESS
批 准 人
APPROVER
核 验 人
INSPECTOR
校 准 人
CALIBRATER
| 校 准 日 期 |  |  | 2015 | 年 | 03 |  | 月 | 16 | 日
| CALIBRATED DATE |  |  |  | YEAR |  |  | MONTH |  | DAY
| 建议再校准日期 |  |  | 2016 | 年 | 03 |  | 月 | 15 | 日
| DUE CALIBRATED DATE |  |  |  | YEAR |  |  | MONTH |  | DAY
地址：北京市海淀区高粱桥斜街13号 （钢铁研究总院分析测试研究所）
Address：No.13，Gaoliangqiao Xiejie，Haidian District，Beijing，China（NACIS）
电话（Tel）：010-62182413，010-62182752 传真（Fax）：010-62182752
邮箱（E-Mail）：calibration@ncschina.com 邮编（Post code）：100081

## 第1页
证 书 编 号： HXN2013
CERTIFICATE No.
中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号：
CHINA NATIONAL ACCREDITATION SERVICE FOR CONFORMITY ASSESSMENT LABORATORY ACCREDITION CERTIFICATE:
No.CNAS L0272
本次校准所使用的计量器具：
STANDARD OF MEASUREMENT USED IN THE CALIBRATION:
氧氮含量标准物质:GSB 03-1678-2004，GSB 03-1682-2004。
计量标准器不确定度(标准偏差）：
UNCERTAINTY OF REFERENCE MATERIAL( SD ):
0.0005%
校准所依据的技术文件：
REFERENCE DOCUMENTS FOR THE CALIBRATION:
中华人民共和国计量校准规范 JJF1321-2011《元素分析仪校准规范》
溯源性说明：
STATEMENT OF TRACEABILITY:
本次校准所使用的标准可溯源至国家基准。
校准地点，环境条件：
LOCATION AND AMBIENT CONDITIONS FOR CALIBRATION:
地点（LOCATION）： 宣化钢铁集团有限责任公司
温度（TEMPERATURE）： 24 ℃
湿度（MOISTURE）： 47 %RH
注： 1.本结果仅对所校准样品有效。
These results apply only to the calibrated sample
2.证书未经本实验室批准，不得部分复印。
This verification can’t be partly copied without authorization.
NACIS/D ZS M01:2013 第 2 页 共 3 页

## 第2页
证 书 编 号： HXN2013
CERTIFICATE No.
校 准 结 果
RESULTS OF CALIBRATION
1.外观检查:良好
第 2 页 共 3 页 | 2.仪器示值误差
将仪器处于正常工作状态,测量氧氮含量已知的标准物质,结果如下:
|  | 标准物质 | GSB 03-1682-2004 |  | GSB 03-1678-2004
|  | 分析元素 | O | N | O | N
|  | 标准值/% | 0.0133 | 0.0118 | 0.0088 | 0.0032
|  | 测量平均值/% | 0.0134 | 0.0113 | 0.0086 | 0.0031
|  | 相对示值误差/% | 0.8 | -2.7 | -2.3 | -3.1
3.测量重复性
对同一标准物质连续测量7次,结果如下:
测量值O(%): 0.0112,0.0111,0.0110,0.0112,0.0112,0.0113,0.0112；
平均值: 0.0112%, 相对标准偏差:0.8%。
测量值N(%): 0.0083,0.0084,0.0084,0.0085,0.0086,0.0084,0.0083；
平均值: 0.0084%, 相对标准偏差:1.3%。
4、分析时间： < 5.0 min 。
该仪器校准时未经任何调修，符合JJF1321-2011《元素分析仪校准规范》的要求。
校准结果不确定度的描述:
UNCERTAINTY OF CALIBRATION:
O: Urel = 5.3% N: Urel = 6.0% ( k = 2 )
敬告：
1．仪器修理后，请立即进行校准。
2．在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。
3．为确保被校准仪器技术指标的准确可靠，通常情况下应每1年校准一次。
备注：
NOTE：
NACIS/D ZS M01:2013 第 3 页 共 3 页